# Protocolo de ensayo para validacion de repetibilidad
de sensores de presion con maquina universal de ensayo

Documento tecnico de trabajo. Version 1.0
Aplicable a sensores conectados a ADC con analisis de salida raw.

| Objetivo principal | Muestra minima | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Cuantificar repetibilidad, histéresis, retorno a cero y deriva temporal. | 3 sensores, 10 ciclos y 10 niveles de carga incluyendo cero. | Definir la estabilidad del sensor y comparar la variacion entre unidades. |

Este protocolo organiza una campaña de ensayos para evaluar la repetibilidad de sensores de presion sometidos a carga controlada mediante una maquina universal de ensayo. La salida de cada sensor se registra en unidades raw del ADC, sin conversion inicial a unidades fisicas, con el fin de analizar estabilidad, dispersion y consistencia entre sensores.

El documento esta planteado para una validacion inicial de laboratorio. La estructura propuesta permite separar efectos de ruido, dispersion por carga, histéresis, retorno a cero y deriva temporal. Tambien deja una base util para definir criterios de aceptacion posteriores segun la aplicacion final.

# 1. Objetivo y alcance

• Validar la repetibilidad de sensores de presion mediante cargas repetidas y controladas.

• Comparar el comportamiento de al menos 3 sensores diferentes bajo una misma secuencia de ensayo.

• Registrar y analizar la salida raw del ADC para cada sensor por separado.

• Identificar efectos de linealidad aproximada, histéresis, retorno a cero y creep.

• Generar una base objetiva para establecer criterios de aceptacion del sistema sensor + ADC.

## Alcance recomendado

• Sensores de presion o fuerza de baja carga con rango de trabajo al menos hasta 70 g.

• Lecturas registradas en unidades raw de ADC y, de forma opcional, convertidas despues a fuerza.

• Pruebas de laboratorio con control razonable de montaje, tiempo y condiciones ambientales.

# 2. Equipamiento y materiales

• Maquina universal de ensayo con capacidad de aplicar cargas bajas de forma repetible.

• Cabezal, punta o superficie de contacto definida y documentada.

• Soporte o fixture para posicionar el sensor siempre en la misma condicion.

• Minimo 3 sensores del mismo modelo o lote si se busca comparar variacion entre unidades.

• Sistema de adquisicion con ADC, fuente de alimentacion estable y software de registro.

• Instrumentos auxiliares, si estan disponibles: termometro ambiental, multimetro y patron de verificacion.

# 3. Definiciones y unidades

• Repetibilidad: capacidad del sensor para entregar valores similares cuando se aplica la misma carga varias veces bajo las mismas condiciones.

• Histéresis: diferencia entre la salida del sensor a una misma carga en la trayectoria de subida y en la de bajada.

• Retorno a cero: diferencia entre el valor raw sin carga al inicio y al final de un ciclo.

• Creep o deriva temporal: cambio de la salida mientras la carga se mantiene constante.

• Span: diferencia entre la lectura media en la carga maxima del ensayo y la lectura media en cero.

## Conversion de gramos a newton

| Carga nominal (g) | Fuerza equivalente (N) | Comentario |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0.0000 | Usar esta referencia si se desea documentar fuerza en unidades SI. |
| 2 | 0.0196 | Usar esta referencia si se desea documentar fuerza en unidades SI. |
| 5 | 0.0491 | Usar esta referencia si se desea documentar fuerza en unidades SI. |
| 10 | 0.0981 | Usar esta referencia si se desea documentar fuerza en unidades SI. |
| 20 | 0.1962 | Usar esta referencia si se desea documentar fuerza en unidades SI. |
| 30 | 0.2943 | Usar esta referencia si se desea documentar fuerza en unidades SI. |
| 40 | 0.3924 | Usar esta referencia si se desea documentar fuerza en unidades SI. |
| 50 | 0.4905 | Usar esta referencia si se desea documentar fuerza en unidades SI. |
| 60 | 0.5886 | Usar esta referencia si se desea documentar fuerza en unidades SI. |
| 70 | 0.6867 | Usar esta referencia si se desea documentar fuerza en unidades SI. |

# 4. Variables que deben mantenerse controladas

• Posicion exacta del sensor en el montaje.

• Area y geometria de contacto entre la maquina y el sensor.

• Velocidad de aproximacion y velocidad de aplicacion de carga.

• Tiempo de estabilizacion antes de capturar la lectura.

• Frecuencia de muestreo y configuracion del ADC.

• Tension de alimentacion y cableado del sensor.

• Temperatura ambiente y, si aplica, humedad.

• Procedimiento de montaje y desmontaje entre sensores.

Nota de control: si cambia la superficie de contacto, la alineacion o la velocidad de carga, la variacion observada puede no corresponder al sensor sino al montaje.

# 5. Identificacion de muestras

• Asignar un codigo unico a cada sensor: por ejemplo S1, S2 y S3.

• Registrar lote, version, fecha de montaje y observaciones visuales.

• Mantener el mismo orden de ensayo o documentar cualquier cambio.

| Sensor ID | Lote | Version | Fecha | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 |  |  |  |  |
| S2 |  |  |  |  |
| S3 |  |  |  |  |

# 6. Matriz de ensayo propuesta

## Configuracion minima recomendada

• Numero de sensores: 3.

• Numero de ciclos principales por sensor: 10.

• Niveles de carga: 0, 2, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60 y 70 g.

• Tiempo de espera por punto antes de leer: 3 s como valor inicial recomendado.

• Ventana de adquisicion por punto: 100 muestras raw.

• Frecuencia de muestreo: mantener fija y documentada.

| Bloque | Tipo de prueba | Repeticiones | Sensores | Salida esperada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Baseline | 1 antes y 1 despues | 3 | Offset, ruido, estabilidad en cero |
| B | Repetibilidad | 10 ciclos | 3 | Dispersion por carga y retorno a cero |
| C | Histéresis | 3 a 5 ciclos | 3 | Diferencia subida vs bajada |
| D | Creep | 2 cargas sostenidas | 3 | Deriva temporal a 20 g y 70 g |

# 7. Procedimiento detallado de ensayo

## Bloque A. Baseline o cero

1. Montar el sensor y verificar alineacion, cableado y comunicacion con el ADC.

2. Dejar el sensor sin carga durante 30 s.

3. Registrar entre 100 y 500 muestras raw sin carga.

4. Calcular media, desviacion estandar y rango pico a pico.

5. Repetir al final del protocolo para comparar deriva o desplazamiento del cero.

## Bloque B. Repetibilidad en cargas fijas

1. Aplicar la secuencia de cargas 0 -> 2 -> 5 -> 10 -> 20 -> 30 -> 40 -> 50 -> 60 -> 70 -> 0 g.

2. En cada punto, esperar 3 s para estabilizacion antes de iniciar la captura.

3. Registrar una ventana de 100 muestras raw por cada nivel.

4. Completar 10 ciclos por sensor bajo las mismas condiciones de montaje.

5. Guardar por separado el identificador del sensor, el ciclo y el nivel de carga.

## Bloque C. Ensayo de histéresis

1. Aplicar una secuencia ascendente completa hasta 70 g.

2. Sin desmontar el sensor, ejecutar la secuencia descendente 70 -> 60 -> 50 -> 40 -> 30 -> 20 -> 10 -> 5 -> 2 -> 0 g.

3. Mantener el mismo tiempo de estabilizacion y la misma ventana de captura de datos.

4. Realizar entre 3 y 5 ciclos para cada sensor.

## Bloque D. Ensayo de creep o carga sostenida

1. Seleccionar al menos dos cargas de interes, por ejemplo 20 g y 70 g.

2. Aplicar la carga y mantenerla constante durante 60 s.

3. Registrar continuamente la salida raw del ADC durante todo el periodo.

4. Repetir para cada sensor, idealmente con una etapa de recuperacion sin carga entre ambos ensayos.

## Orden sugerido de ejecucion

• Baseline inicial.

• 10 ciclos de repetibilidad.

• 3 a 5 ciclos de histéresis.

• Ensayo de creep a carga media y carga alta.

• Baseline final para verificar retorno a cero y deriva.

# 8. Registro de datos

• Guardar las muestras crudas cuando sea posible.

• Generar tambien un archivo resumen por punto de carga con estadisticos principales.

• Mantener el mismo formato de nombres de archivo para todos los sensores.

| Campo | Unidad | Oblig. | Ejemplo | Nivel | Descripcion |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sensor_id | - | Si | S1 | Ensayo | Identificador unico del sensor |
| ciclo | - | Si | 4 | Punto | Numero de ciclo o repeticion |
| sentido | - | Si | subida | Punto | Subida, bajada o sostenido |
| carga_g | g | Si | 30 | Punto | Carga nominal aplicada |
| carga_N | N | Recom. | 0.2943 | Punto | Fuerza equivalente documentada |
| adc_raw_mean / std / min / max | cuentas | Si | 15432 / 18 / 15401 / 15460 | Punto | Resumen estadistico de la ventana de muestras |

Campos adicionales recomendados: timestamp, temperatura, velocidad de carga, operador, observaciones del montaje y nombre del archivo crudo asociado.

# 9. Analisis recomendado

## Analisis por carga y por sensor

• Media del valor raw para cada nivel de carga.

• Desviacion estandar por nivel de carga.

• Rango maximo menos minimo por nivel de carga.

• Coeficiente de variacion: CV = desviacion estandar / media x 100.

• Sensibilidad aproximada: pendiente de la curva raw versus carga.

• Comparacion de dispersion entre sensores a la misma carga.

## Analisis de histéresis

• Para cada carga comun en subida y bajada, calcular la diferencia entre ambas lecturas medias.

• Expresar el resultado en cuentas ADC o como porcentaje del span del sensor.

## Analisis de retorno a cero

• Comparar la lectura raw en cero al inicio del ciclo con la lectura raw en cero al final del mismo ciclo.

• Graficar la evolucion del cero a lo largo de los 10 ciclos.

## Analisis de creep

• Calcular la diferencia entre el promedio inicial y el promedio final durante la carga sostenida.

• Expresar la deriva en cuentas ADC por minuto o como porcentaje del valor medio bajo carga.

## Graficas minimas a generar

• Curva raw versus carga para cada sensor.

• Boxplot por nivel de carga y por sensor.

• Curva de subida versus bajada para analizar histéresis.

• Valor en cero al inicio y final de cada ciclo.

• Serie temporal durante la carga sostenida.

# 10. Criterios de aceptacion sugeridos

Los limites finales deben definirse segun la aplicacion, el rango util y la resolucion requerida. Mientras esos limites no existan, se recomienda usar esta tabla como punto de partida y ajustarla despues de la primera campaña de datos.

| Indicador | Forma de reporte | Limite sugerido | Comentario |
| --- | --- | --- | --- |
| Repetibilidad por carga | Desviacion estandar o CV | Definir segun aplicacion | Usar los primeros datos para fijar un umbral realista |
| Retorno a cero | Diferencia entre cero inicial y cero final | Definir en cuentas ADC | Conviene relacionarlo con el span |
| Histéresis | Diferencia subida - bajada | < X % del span | Medir en varios ciclos |
| Creep | Deriva en 60 s | < Y % del valor bajo carga | Especialmente importante en cargas sostenidas |

# 11. Riesgos y observaciones practicas

• Si la carga es muy baja, la friccion y el asentamiento mecanico del montaje pueden influir de forma importante.

• En sensores sensibles, pequeñas diferencias de alineacion pueden modificar la respuesta.

• La temperatura puede desplazar el offset, por lo que conviene registrar la condicion ambiental si es posible.

• Si el ADC tiene filtrado digital o promediado interno, esa configuracion debe quedar fija durante toda la campaña.

• No mezclar en el analisis datos obtenidos con fixtures o puntas de contacto diferentes.

# 12. Plantillas de registro

## 12.1 Hoja resumen por punto

| sensor_id | ciclo | sentido | carga_g | raw_mean | raw_std | raw_range | observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 12.2 Hoja de observaciones de montaje

| Fixture utilizado |  |
| --- | --- |
| Punta o cabezal |  |
| Velocidad de carga |  |
| Frecuencia ADC |  |
| Temperatura |  |
| Observaciones generales |  |

# 13. Conclusiones esperadas

• Determinar si el sensor presenta una respuesta suficientemente repetible para la aplicacion objetivo.

• Cuantificar la dispersion de la lectura raw a distintos niveles de carga.

• Identificar si la histéresis o el creep limitan el uso del sensor.

• Comparar la uniformidad entre sensores del mismo tipo y detectar unidades fuera de comportamiento esperado.

Sugerencia de uso: antes de definir criterios definitivos de aprobacion, ejecutar este protocolo una primera vez, analizar la dispersion real y luego fijar umbrales coherentes con los datos obtenidos.